## Slide 1: Systémy manažérstva merania

## Slide 2: 1.Politika metrológie a kvalita

## Slide 3: Súčasne s prirodzenými požiadavkami na kvalitu výrobkov, služieb a procesov narastajú aj požiadavky na metrologické zabezpečenie hlavných činností organizácie. Systém metrologického zabezpečenia predstavuje dôležitú súčasť systémov riadenia kvality.
Základné pojmy udávajú tieto normy
ISO 10012:2003 Systémy manažérstva merania - Požiadavky na procesy
merania a meracie zariadenia ktorá sa skladala z dvoch častí
prvá časť STN ISO 10012 – 1:1992 Metrologický konfirmačný systém pre
meracie zariadenie
druhá časť ISO 10012 – 2:1997 Riadenie meracích procesov
Táto nová norma je zlúčením obidvoch predchádzajúcich častí a predstavuje
ucelený systém manažérstva merania. Cieľom systému manažérstva merania je
manažovanie rizika, že by meracie zariadenie a meracie procesy mohli uvádzať
nepravdivé výsledky, ktoré by ovplyvnili kvalitu výrobku organizácie.

## Slide 4
Prvky na dosiahnutie metrologickej konfirmácie a spojitého riadenia meracích procesov

## Slide 5: 1.1.Dôležité definície

## Slide 6
Systém manažérstva merania - súbor vzájomne súvisiacich alebo vzájomne
previazaných prvkov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie metrologickej
konfirmácie a nepretržitého riadenia procesov merania.
Metrologická konfirmácia - množina činností požadovaných na zaistenie toho, že
meracie zariadenie sa nachádza v stave zhody s požiadavkami kladenými na jeho
zamýšľané použitie.
Merací proces - súbor operácií, ktoré vytvoria výsledok merania.
Metrologická funkcia – organizačná zodpovednosť za definovanie a zavedenie
systému riadenia merania.
Meracie zariadenie, meracie vybavenie predstavujú všetky meradlá, etalóny
referenčné materiály, príslušenstvo a inštrukcie, ktoré sú potrebné na
vykonanie merania.
Riadenie meracieho procesu - sledovanie a analýza údajov získaných v procese
merania spolu s nápravnými zásahmi. Ich cieľom je udržiavanie meracieho procesu
trvalo v činnosti podľa špecifikácie. Môžu sa využívať kontrolné etalony, regulačné
diagramy alebo ich ekvivalenty.
Kalibrácia – sú to operácie, ktoré za stanovených podmienok vytvárajú závislosť
medzi hodnotami indikovaným meradlom alebo meracím systémom resp. medzi
hodnotami reprezentovanými zhmotnenými mierami alebo referenčným materiálom
a medzi odpovedajúcimi hodnotami realizovanými etalónmi.
Overovanie - potvrdenie preskúmaním a previerkou objektívnej skutočnosti, že
špecifikované požiadavky sú splnené.

## Slide 7
Justovanie - činnosť určená na uvedenie meradla do stavu odpovedajúceho
podmienkam jeho používania
Previerka kvality - systematické a nezávislé skúmanie s cieľom stanoviť či
činnosti v oblasti kvality a s nimi spojené výsledky sú v súlade s plánovanými
zámermi a či sa tieto realizujú efektívne a sú vhodné na dosiahnutie
stanovených cieľov. Previerka sa aplikuje na systém kvality alebo na jeho prvky
na procesy, výrobky a služby.
Kontrolný etalón - meracie zariadenie, výrobok alebo iné objekty, ktoré slúžia
na vytváranie bázy údajov pre riadenie meracieho procesu tak, že sú týmto
procesom samy merané.

## Slide 8: 2.Metrologický konfirmačný systém

## Slide 9
Súčasťou realizácie systému manažérstva merania je zavedenie
metrologického konfirmačného systému alebo konfirmačného systému.
Cieľom metrologického konfirmačného systému je zabezpečiť, aby
meracie zariadenie fungovalo tak, ako je zamýšľané. Musí sa
minimalizovať riziko, že meracie zariadenie bude vykazovať výsledky s
neprijateľnými chybami.
Konfirmačný systém obsahuje:
položky meracieho zariadenia
rozdelenie zodpovednosti a činnosti
spôsob dosiahnutia požadovanej presnosti
Položky meracieho zariadenia sa majú nachádzať v stave zhody s
Požiadavkami kladenými na jeho zamýšľané použitie – zavádza sa
pojem metrologická konfirmácia. Metódy používané pri zavádzaní
konfirmačného systému sa musia dokumentovať. Preto sa vytvára
príručka kvality konfirmačného systému.

## Slide 10
Príručka kvality konfirmačného systému
Obsah
Úvod
Definície
Požiadavky na meracie zariadenie a jeho parametre
Meracie zariadenie a jeho metrologické charakteristiky
Systém riadenia kvality konfirmačného systému
Previerka a preskúšanie konfirmačného systému
Neistota merania
Konfirmačné postupy
Záznamy o meracom zariadení
Nezhodné meracie zariadenie
Označenie zariadení po konfirmácií
Konfirmačné intervaly
Zabezpečenie neporušenosti meracieho zariadenia
Používanie externých výrobkov a služieb
Skladovanie a manipulácia
Náväznosť meracieho zariadenia
Podmienky okolitého prostredia
Pracovníci

## Slide 11: 2.1 Prvky konfirmačného systému

## Slide 12
Dôležité aspekty účinného zavedenia konfirmačného systému do praxe zhŕňajú tieto body:
Vyšpecifikujú sa požiadavky na meranie.
Stanovia sa požiadavky na zloženie meracieho zariadenia.
Stanovia sa metrologické charakteristiky (požiadavky) meracieho zariadenia (presnosť, stálosť, rozsah, rozlíšiteľnosť).
Meracie zariadenie sa musí udržiavať tak, aby sa zobrali do úvahy všetky korekcie, podmienky používania a pod., ktoré sú nutné na dosiahnutie požadovanej funkcie.
Vyšpecifikujú sa konfirmačné úkony:
čo sa má konfirmovať resp. overovať, kalibrovať, opravovať, justovať, štítkovať,
kde sa budú konfirmačné úkony robiť
kto ich bude robiť
akými metódami a postupmi a pod.
Vytvorí sa efektívny dokumentovaný systém (metrologický konfirmačný systém) pre riadenie, konfirmáciu a používanie meracieho zariadenia vrátane etalónov používaných na preukázanie zhody so špecifikovanými požiadavkami

## Slide 13
Uvedený systém sa musí pravidelne a systematicky preverovať(udržiavať) tak, aby riziko, že meracie zariadenie bude vykazovať výsledky s neprijateľnými chybami, zostalo v prípustných hraniciach.
O všetkých položkách meracieho zariadenia a výsledkoch konfirmácie sa musia robiť a udržiavať záznamy. Záznam musí obsahovať:
opis a zvláštnu identifikáciu zariadenia,
dátum ukončenia každej kalibrácie,
výsledky kalibrácie po každom justovaní , resp. oprave,
kalibračný interval, identifikácia postupu,
stanovenie medze prípustnej chyby,
zdroj kalibrácie používaný na dosiahnutie nadväznosti,
zodpovedajúce podmienky okolitého prostredia a údaje o všetkých nutných korekciách,
údaj o neistotách uvažovaných pri kalibrácii zariadenia a ich kumulatívny vplyv,
podrobnosti o každej údržbe, ako je napr. servis, zoraďovanie, opravy alebo realizované modifikácie,
akékoľvek obmedzenia používania,
identifikáciu osoby(osôb) realizujúcej kalibráciu,
identifikáciu osoby(osôb) zodpovednej za zabezpečenie správnosti zaznamenaných informácií,
jednotnú identifikáciu všetkých certifikátov o kalibrácií a iných dôležitých dokumentov.

## Slide 14
Všetky položky meracieho zariadenia, ktoré boli:
poškodené,
preťažené,
zle fungujúce,
pri ktorých sú pochybnosti o ich funkcii,
ktoré prekročili kalibračný interval,
pri ktorých bola poškodená zabezpečovacia značka
sa musia odstrániť z prevádzky a nápadne označiť.
Všetky meracie zariadenia sa musia spoľahlivo označiť napríklad štítkom (alebo kódom), kde je viditeľne uvedené:
stav konfirmácie s dátumom poslednej konfirmácie
doba platnosti konfirmácie
všetky obmedzenia konfirmácie alebo používania.
Pre meracie zariadenia a etalóny treba vytvoriť a udržiavať systém na ich:
preberanie,
manipulovanie,
dopravu,
skladovanie
odosielanie meracích zariadení

## Slide 15
tak, aby sa zabránilo ich zneužitiu, nesprávnemu použitiu, poškodeniu, zmenám
rozmerových a funkčných charakteristík.
Každé meracie zariadenie musí byť konfirmované v príslušných intervaloch stanovených na základe jeho stálosti, účelu a použitia zariadenia.
Konfirmačné intervaly etalónov a meracieho zariadenia sa majú stanoviť na základe nasledovných faktorov:
typu zariadenia,
odporúčania výrobcu,
údajov získaných z predchádzajúcich záznamov o kalibrácii,
zaznamenaných poriebehov minulej údržby a servisu, rozsahu a náročnosti používania,
sklonu opotrebovaniu a driftu
počtu porovnaní s inými meracími zariadeniami, obzvlášť s etalónmi,
počtu a spôsobmi interných kontrolných kalibrácií,
podmienok okolitého prostredia,
presnosti vybratých meraní,
pokuty za nesprávne zmeranú hodnotu, ktorá bola považovaná za správnu, pretože meradlo bolo chybné.
Všetky meracie zariadenia sa musia kalibrovať alebo overovať pomocou etalónov, ktoré sú nadviazané na medzinárodné alebo národné etalóny.

## Slide 16
Všetky etalóny musia mať certifikáty, protokoly alebo evidenčné listy osvedčujúce zdroj, dátum, neistotu, podmienky, pri ktorých výsledky získané.
Etalóny a meracie zariadenie sa musia kalibrovať, justovať a používať v regulovanom prostredí v rozsahu nutnom na zaistenie platných výsledkov meraní.
Všetky konfirmácie musí vykonávať kolektív s príslušnou kvalifikáciou, výcvikom, skúsenosťami, schopnosťami a pod dohľadom.

## Slide 17: 2.2 Obmedzenia metrologického konfirmačného systému

## Slide 18
Úlohou metrologického konfirmačného systému je zabezpečiť to, aby boli splnené požiadavky na meracie zariadenie. Predpokladá sa pritom, že meracie zariadenie vrátane etalónov sa musí konfirmovať v príslušných intervaloch.
Samotná metrologická konfirmácia meracieho zariadenia však nemusí zaručiť
správnosť výsledkov merania.
nedá sa vylúčiť vznik náhodnej poruchy alebo neočakávaného poškodenia meracieho zariadenia
pri nesprávnom používaní meracieho zariadenia sa môžu získať nesprávne údaje.

## Slide 19: 3. Systém riadenia meracieho procesu

## Slide 20: Systém manažérstva merania má zabezpečiť to, že meracie zariadenie a meracie procesy vyhovujú svojmu zamýšľanému použitiu. Táto úloha sa zabezpečuje konfirmáciou meracieho zariadenia a riadením meracích procesov. Z hľadiska metrologického zabezpečenia kvality výrobkov je dôležité riadiť všetky meracie procesy (súčasťou sú meradlá, prístroje, snímače, špeciálne skúšobné a programové vybavenie), ktoré sa používajú pri vývoji, výrobe, uvádzaní do činnosti, servise a recyklácii. Je potrebné sledovať merací proces tak, aby neistoty merania zodpovedali požiadavkám.
Merací proces začína nadväzovaním meradiel na hodnoty etalónov, pokračuje
metrologickou konfirmáciou až po samotné meranie určitým personálom za
pôsobenia ovplyvňujúcich veličín.
Pod pojmom merací proces rozumieme súbor operácií, ktoré vytvoria
výsledok merania. Ide o vzájomne prepojené zdroje (napr. meracie zariadenie,
merací postup, operátor),činnosti a vplyvy (vplyvy okolia)
Metódy na riadenie meracích procesov vychádzajú z pravidelného
monitorovania a analýz nameraných údajov na všetkých úrovniach meracieho
procesu, pričom riadenie meracích procesov slúži na zistenie problémov s
opakovateľnosťou, ako aj na kompenzovanie zistených driftov vhodnou
extrapoláciou a korekciou ( metrologické zabezpečenie).

## Slide 21: 3.1Prvky systému riadenia merania

## Slide 22: Systém riadenia meracích procesov má zabezpečiť rýchle zistenie odchýlok presahujúcich hranice dovolených odchýlok, ich analýzu a včasnú korekciu. Všetky postupy vytvorené na tento účel treba dokumentovať, aby mohli slúžiť na preukázanie spôsobilosti meracieho procesu a tiež ako návod na ich použitie.
Dokumentácia o meracích procesoch má obsahovať špecifikáciu o meradlách ,
meracie postupy, pokyny pre obsluhu, potvrdenie o platnosti, overovacie
záznamy, bilanciu neistôt merania, dovolené odchýlky a pod.
Systém riadenia meracích procesov pozostáva z týchto hlavných prvkov:
definovanie meracieho procesu, teda určenie vhodného plánu meraní a
požiadaviek na presnosť,
zavedenie a udržiavanie adekvátneho konfirmačného systému pre meracie zariadenie,
zber údajov o meracom procese (spôsob a intervaly),
analýza údajov pre riadenie meracích procesov,
nápravné opatrenia,
overovanie meracieho procesu,
vedenie dokumentácie
previerka systému riadenia

## Slide 23
Riadením meracieho procesu môžeme:
zistiť neobvyklé zmeny priebehu meracieho procesu,
zistiť problémy s opakovateľnosťou,
identifikovať a kvantifikovať kompenzačné alebo korekčné účinky na zmeny charakteristík prístroja,
pomôcť identifikovať predvídateľné periodické zmeny vrátane cyklických zmien,
získať časti dokumentácie potrebnej na splnenie požiadaviek na zabezpečenie kvality.
Porucha systému riadenia meracieho systému sa môže zistiť:
analýzou regulačných diagramov,
následnými kontrolami,
medzilaboratórnymi porovnávaniami,
reklamáciami odberateľov.

## Slide 24
Príručka kvality systému
riadenia meracieho procesu
Obsah
Úvod
Definície
Požiadavky na meracie procesy
Skladba a návrh meracieho procesu
Systém riadenia meracích procesov
Metrologický konfirmačný systém
Dozor nad meracím procesom
Intervaly dozoru
Analýza údajov pre riadenie meracích procesov
Nápravné opatrenia
Overovanie meracieho procesu
Identifikácia overovaných meracích procesov
Záznamy o riadení meracích procesov
Pracovníci
Periodická previerka a preskúšanie systému riadenia meracích procesov

## Slide 25: 3.1.1 Definovanie meracieho procesu

## Slide 26
Merací proces sa chápe ako ucelený proces. Zahŕňa analýzu princípu merania,
nadväznosť na hodnoty etalónov a kalibráciu. V prípade potreby aj
nastavovanie, overovanie, metrologickú konfirmáciu a výsledky získané z
meracieho zariadenia na pracovisku pri daných pracovných podmienkach.
Meracie zariadenie predstavuje iba jeden z mnohých faktorov ovplyvňujúcich
merania. Každú položku meracieho zariadenia treba metrologicky konfirmovať.
Kompletná špecifikácia meracieho procesu má obsahovať:
identifikáciu všetkých dôležitých meracích zariadení,
meracích postupov,
meracieho programového vybavenia,
podmienok použitia,
śchopnosti obsluhy,
ostatných faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok merania.
Pri návrhu meracieho procesu sa často dajú použiť plánované experimenty na
zistenie významných ovplyvňujúcich faktorov pôsobiacich na meranie a jeho
výsledky. V prípade, že sa nedajú uskutočniť plánované experimenty(príliš
drahé, zdĺhavé a pod.) používajú sa údaje, špecifikácie a upozornenia dodané
výrobcom prístroja.

## Slide 27: 3.1.2 Spôsoby a intervaly zberu údajov o meracom procese

## Slide 28
Na riadenie procesov nevyhnutne treba stanoviť metódy zberu informácií o
riadenom procese. Na ich základe sa posudzuje, či riadený proces spĺňa
požiadavky alebo je mimo požadované hranice. Kvôli tomu sa zavádza systém
dozoru nad meracím procesom, ktorý zahŕňa identifikáciu sledovaných prvkov:
postup,
prostriedky,
intervaly dozoru.
Pri zbere údajov o riadenom meracom procese prevláda tendencia používať
metódu merania kontrolného etalónu. Používajú sa však aj metódy
vychádzajúce z meraní priamo na výrobkoch alebo predmetoch merania alebo
procesoch , ktoré umožňujú určitý zber informácií o meracom procese.
Kontolný etalón je meracie zariadenie, výrobok alebo iný objekt , resp. rozdiel
medzi dvoma etalónmi a musí mať definované metrologické charakteristiky,
musí sa dať overovať, skúšať alebo kalibrovať a je tiež prenejší ako tento
proces.
Kontrolný etalón je procesom sám meraný a namerané údaje sa vynášajú do
regulačných diagramov. Na diagramoch sa dajú pozorovať náhodné vplyvy na
neistotu merania.
Frekvencia s ktorou sa vykonávajú merania na kontrolnom etálóne, závisí od
týchto hlavných faktorov:
- rozsahu riadenia
- požadovaného stupňa zabezpečenia
- dovolených hraníc neistoty merania

## Slide 29: 3.1.3 Analýza údajov pre riadenie meracieho procesu

## Slide 30
Merania, ktoré sme získali na kontrolnom etalóne, sa majú analyzovať a
porovnať s požiadavkami. Vhodným štatistickým nástrojom, ktorý je schopný
vyhodnotiť odchýlky od požiadaviek, sú regulačné diagramy.
Dajú sa nimi zistiť neočakávané časové odchýlky alebo zmeny procesu a
zároveň aj dlhodobé trendy. Zachytávajú aktuálny stav meracieho procesu.
Podrobná analýza meracieho procesu umožňuje stanoviť:
druh a oblasť pôsobenia príčin, ktoré môžu vyvolať nepravidelnosti,
vplyv neprimeraných požiadaviek v špecifikácií,
spôsob kontroly a oblasť ich pôsobnosti,
všetky ostatné súvisiace faktory, ktoré môžu ovplyvniť merací proces.

## Slide 31: Regulačný diagram
Je to diagram, v ktorom vodorovná os je časovou, s vyznačenými okamihmi jednotlivých výberov hodnôt regulovanej veličiny. V smere zvislej osi sa v bodoch prislúchajúcich jednotlivým výberom zakresľujú hodnoty výberovej charakteristiky. Dalej sa v nom zakresľujú regulačné hranice. UCL –horná regulačná medza, LCL – dolná regulačná medza. (upper and lower control level), stredná hodnota - centerline.

## Slide 32: 3.1.4 Nápravné opatrenia

## Slide 33
Ak sa pri analýze nameraných údajov zistí, že niektorý z nich prekračuje
predpísané hranice. Alebo ak údaje nadobúdajú neprijateľný trend, treba prijať
nápravné opatrenia. Tie by mali merací proces vrátiť do požadovaného stavu,
alebo sa musí preukázať, že merací proces ostáva riadený.
Nápravné opatrenia môžu spočívať:
v zmenšovaní intervalov medzi kontrolami,
v oprave alebo vyradení nestabilných alebo nespoľahlivých prístrojov,
v zmenšovaní neistôt meracieho zariadenia,
vo zväčšovaní časového rozpätia, v ktorom sa robia merania,
vo zväčšovaní počtu ovplyvňujúcich veličín, ktoré sa kontrolujú,
v znižovaní najväčšej dovolenej chyby meracieho zariadenia,
vo zvyšovaní spôsobilosti personálu.
Nápravné opatrenia musia eliminovať príčinu, ktorá spôsobila odchýlku. Účinok
nápravných opatrení sa musí sledovať ihneď pri zavedení nápravného
opatrenia.

## Slide 34: Požiadavky na zabezpečenie kvality meracieho zariadenia

## Slide 35
Meranie
Súhrn operácií,
s cieľom
stanoviť
hodnoty
meranej
veličiny

## Slide 36
namáhaní
v ťahu
deformácia
odpor
napätie
Príklad
elektrického merania neelektrické veličiny

## Slide 37: Základné požiadavky na volbu snímača
volba druhu meraných veličín
počet meraných veličín
volba presnosti merania
počet meraní
volba meracej metódy s ohľadom na požadovanú presnosť
počet odberných meracích miest
prístrojové vybavenie
druh rušivých vplyvov
volba ochrany pred rušivými vplyvmi
spoľahlivost prístrojového vybavenia
časová náročnost merania
dostupné etalony
vplyv dynamiky meracieho zariadenia
financovanie merania
kvalifikačné požadavky na obsluhující personál

## Slide 38
Metrologické vlastnosti
vlastnosti priamo súvisiace
s procesom a výsledkami merania
charakterizujú jednotlivé
metrologické vlastnosti
Metrologické charakteristiky

## Slide 39: Statické charakteristiky snímača
rozsah stupnice
nominálny rozsah (stupnice)
nominálne rozpätie (stupnice)
merací rozsah (prístroja)
meracie rozpätie (prístroja)
nominálna hodnota
kalibračná krivka
korekcia
trieda presnosti
reprodukovateľnosť
pohyblivosť
rozlíšiteľnosť
stálosť (stabilita)
preťaženie
citlivosť K
neutrálnosť (transparencia)
transformačná funkcia

## Slide 40: Statické charakteristiky snímača - chyby
najväčšia dovolená chyba
redukovaná chyba
chyba údaja (meradla)
základná a doplnková chyba
chyba linearity
aditívne chyby
multiplikatívna chyba
chyba hysterézie

## Slide 41
neistota MZ: